Starachowice, 06.09.2006

NA-P/2006/MYJ/04/Pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60 000euro na dostawę , montaż myjni basenów i kaczek dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach Blok A.

Sprawa numer 4/2006/P/A/MYJ/

W odpowiedzi na pytania oferentów :

(treść pytania)

- Czy Zamawiający wymaga certyfikatu na myjnie czy również na jej dodatkowe

wyposażenie?

- dot. zał2 do siwz pkt2 Czy zamawiający dopuści urządzenie stojące o maksymalnej wysokości wynoszącej 1610mm?

- dot. zał 2 do siwz pkt9 Czy zamawiający dopuści urządzenie otwierane ręcznie od przodu, zabezpieczone przed otwarciem drzwi w wypadku braku załadunku z tzw. podwójną blokadą drzwi?

- dot zał 2 do siwz pkt14 Czy zamawiający dopuści urządzenie o załadunku 1basen i 1 kaczka lub 3 kaczki szpitalne?

- dot zał 2 do siwz pkt16 Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 programy dostępne z panelu sterującego?

- dot zał 2 do siwz Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 22; 23; 24 i utworzenie oddzielnego pakietu np.1a obejmującego właśnie te 3 pozycje ze względu na to iż : wyroby te objęte są inną stawką podatku VAT; zamawiający wydzielając te 3 pozycje będzie miał większą możliwość wyboru z jednej strony myjni, a z drugiej strony sprzętu typu : wózek regał jezdny.; Rozdzielenie pozycji 22, 23, 24 byłoby zgodne z zasadą uczciwej konkurencji

Wyjaśniamy:

Ad.1 certyfikaty wymagane są jedynie dla samej myjni, na dodatkowy sprzęt tj. regał-wózek, kaczki i baseny nie wymagamy certyfikatów.

Ad. 2 zamawiający dopuszcza myjnię o wymiarach: wysokość 135cm ; głębokość myjni 60cm; szerokość 50cm , urządzenia wyższe zostaną dopuszczone pod warunkiem że dostawca musi w swojej ofercie uwzględnić przesunięcie zaworów wody, wyłącznika elektrycznego i wszelkich kosztów z tym związanych (np. naprawa glazury) ponieważ urządzenie je zasłoni i nie będzie prawidłowego, zgodnego z przepisami bhp do nich dostępu.

Ad.3  zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

Ad.4  zamawiający dopuszcza myjnię z załadunkiem komory : 1 basen lub 2 kaczki; Komora powinna być wykonana bez spoin   np. tłoczona.; proces mycia silnie zabrudzonych basenów nie może być dłuższy niż 10min.

Ad.5 nie zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dopuści jedynie urządzenie które będzie posiadało minimum 4 programy myjąco dezynfekujące.

Ad.5  Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia. Zaoferowane przez wykonawców/dostawców baseny, kaczki muszą być wielkością dobrane do myjni tak aby zmieściły się w komorze . Regały  (14szt po 1 szt do myjni) muszą natomiast zapewnić prawidłowe przechowywanie oferowanych basenów i kaczek.

W związku z modyfikacją  załącznika 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 14.09.2006 godzina11:00, otwarcie w tym samym dniu o godzinie 11:30. Wadium należy wnieść na zasadach określonych w specyfikacji do dnia 13.09.2006r

Prosimy  uwzględnić powyższą modyfikację specyfikacji w swoich ofertach .

Prezes

mgr.inż. Andrzej Pasternak

(podpis osoby upoważnionej)

Zakład Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Radomska 70

27-200 Starachowice