Starachowice, 20.09.2006

NA-2/2006/P/A/WEW/VIIP/IP/Pytania1

WYJAŚNIENIA – ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 60 000euro na dostawę, montaż sprzętu medycznego dla Oddziałów: Wewnętrznego o profili Gastrologicznym, Wewnętrznego I, Wewnętrznego II dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach Blok A.

Sprawa numer  2/2006/P/A/WEW/VIIP/IP

W odpowiedzi na pytania oferentów :

(treść pytania)

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator dwufazowy z możliwościa pracy i ładowania akumulatorów jedynie z sieci 230V AC? Wymóg możliwości pracy z 12-24V DC dla defibrylatorów do użytku wewnątrz szpitalnego jest nieuzasadniony merytorycznie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie przez 220 minut (3,6 godziny)?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator umożliwiający pracę w temperaturach od ) do 50 stopni Celsjusza i przechowywanie od –20 do +60 stopni Celsjusza? Wymóg możliwości pracy w temperaturach od –20 stopni Celsjusza wydaje się być nieuzasadniony dla defibrylatorów do użytku wewnątrzszpitalnego.

- Czy Zamawiający dopuści defibrylator ładujący się do energii 190J w czasie poniżej 6s i do energii 360 w czasie poniżej 10s?

- Czy Zamawiający dopuści defibrylator ze wskaźnikiem częstotliwości akcji serca w zakresie 20-300 uderzeń na minutę?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z funkcją stymulacji zewnętrznej w zakresie 40-170 impulsów/minuta?

Wyjaśniamy:

Ad. pkt 1 i 3 Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość używania defibrylatorów na zewnątrz budynku w transporcie sanitarnym.

Ad.  pkt  2;  pkt  5 oraz 6   Tak dopuszczamy

Ad. pkt  4  Nie, zgodnie z SIWZ ładowanie do energii maksymalnej w czasie poniżej 4 sekund.

Prosimy  uwzględnić powyższą modyfikację specyfikacji w swoich ofertach .

Z-ca Prezesa

Andrzej Grad

(podpis osoby upoważnionej)

Zakład Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Ul. Radomska 70 27-200 Starachowice

27-200 Starachowice