Starachowice, 02.07.2009 r.

NA- 2/2009/AM/WYJ/7

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 2/2009/AM.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

- (pakiet nr 2a, pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści zamiast  pomiaru objętości zagłębienia w nerwie wzrokowy aparat z pomiarem głębokości: wartość średnia oraz maksymalna?

- (pakiet nr 2a, pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość osiową tomografu 5µm?

- (pakiet nr 2a, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość poprzeczna tomografu 20µm?

- (pakiet nr 2a, pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści szybkość skanowania 27000 skanów A na sekundę?

- (pakiet nr 2a, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie w języku angielskim?

- (pakiet nr 2b, pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści następujące sposoby komunikacji aparatu z komputerem: Compact Flash, RS-232C? W przypadku USB można zastosować dodatkowy konwerter RS-232 na USB?

- (pakiet nr 2b, pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści aparat bez wbudowanego modelu oka? Na  wyposażeniu aparatu  jest blok testowy.

- (pakiet nr 2b, pkt. 14) Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości biometrii w trybie

S-auto, (aparat sam dobiera  wzmocnienie i  sprawdza prostopadłości wiązki)? Oferowane urządzenie umożliwia automatyczne sprawdzenie prostopadłości wiązki. Tryb S-auto opisany powyżej jest charakterystyczny dla aparatu firmy Quentel Medical. W związku z tym wymogi te spełnia tylko jedno urządzenie (określonej firmy). Zapis ten uniemożliwia innym potencjalnym oferentom złożenie konkurencyjnej oferty na aparat spełniający wszystkie podane parametry techniczne. W  ten sposób naruszone są zasady uczciwej konkurencji.

- (pakiet nr 2b, pkt. 20) Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego wyboru formuły kalkulacji mocy soczewek w zależności od długości gałki ocznej ? Wymaganie aby aparat sam podejmował decyzję o wyborze metody kalkulacji mocy soczewki może prowadzić do poważnych błędów pooperacyjnych.

- (pakiet nr 2b, pkt.22) Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości kalkulacji K u pacjentów po zabiegu refrakcyjnym?

- (pakiet nr 2d, pkt.3) Czy Zamawiający dopuści zakres podnoszenia siedziska 150 mm?

- (pakiet nr 2d, pkt.4) Czy Zamawiający dopuści wysokość fotela z zagłówkiem 1350 mm?

- (pakiet nr 2d, pkt.7) Czy Zamawiający dopuści Fotel bez zagłówka pochylanego?

- (pakiet nr 2d, pkt.8) Czy Zamawiający dopuści szybkość ruchu pionowego fotela 900 mm/min?

- (pakiet nr 2d, pkt.9) Czy Zamawiający dopuści masę fotela 96 kg?

- (pakiet nr 2d, pkt.10) Czy Zamawiający dopuści Fotel bez oparcia rozkładanego elektrycznie za pomocą przycisków umieszczonych w oparciu fotela. Z zakresem odchylania oparcia 90 stopni?

Wyjaśniamy:

Ad.1

Zamawiający dopuszcza urządzenie umożliwiające pomiar objętości zagłębienia lub pomiar wartości średniej i wartości maksymalnej zagłębienia.

Ad.2

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru rozdzielczości osiowej zawartej w SIWZ.

Ad.3

Zamawiający podtrzymuje wartość parametru rozdzielczości poprzecznej zawartej w SIWZ.

Ad.4

Zamawiający podtrzymuje wartość szybkości skanowania zawartej w SIWZ.

Ad.5

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie tylko w języku  polskim.

Ad.6

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zgodne ze specyfikacją.

Ad.7

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawioną propozycję.

Ad.8

NIE. Jest to funkcja wymagana przez zamawiającego; wg wiedzy zamawiającego nie jest to funkcja oferowana przez jednego dostawcę.

Ad.9

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zgodne ze specyfikacją.

Ad.10

NIE. Zamawiający podtrzymuje wymogi zgodne ze specyfikacją.

Ad.11

TAK. Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Ad.12

TAK. Zamawiający dopuszcza proponowany parametr.

Ad.13

TAK. Zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.

Ad.14

TAK. Zamawiający dopuszcza proponowaną szybkość ruchu pionowego fotela.

Ad.15

TAK. Zamawiający dopuszcza proponowaną masę fotela.

Ad.16

TAK. Zamawiający dopuszcza proponowane parametry fotela.

Firmówka 2/n