Starachowice, 07.07.2009r.

NA- 2/2009/AM/WYJ/8

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 2/2009/AM.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

Pakiet nr 1 pozycja 1: 30-35 ( 15 szt.)

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów bez opcji przesuwu wzdłużnego?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów o szerokości blatu równej 80 cm?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów o całkowitej długości równej 210 cm?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów bez możliwości mycia w myjniach automatycznych?

Pakiet nr 1 pozycja 1:36 ( 2 szt)

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 56-89 cm?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów bez opcji przesuwu wzdłużnego?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów z odbojami wykonanymi  z tworzywa, bez haczyków do zawieszenia woreczków oraz bez listew bocznych do mocowania wyposażenia?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów o szerokości blatu bez poręczy równej 80 cm oraz poręczami – 86 cm?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów bez możliwości mycia w myjniach automatycznych?

- Czy Zamawiający dopuści wózki do przewożenia pacjentów o całkowitej długości równej 210 cm?

Pakiet nr 1 pozycja  48:57 ( 29 szt.)

- Czy Zamawiający dopuści statywy na płyny infuzyjne o ręcznej regulacji wysokości w zakresie 1740- 2450 mm?

- Czy Zamawiający dopuści statywy na płyny infuzyjne z oprawą wykonaną ze stali lakierowanej lub chromowanej oraz wieszakiem wykonanym ze stali chromowanej lub nierdzewnej?

- Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia z 21 do 60 dni?

Pakiet nr 1 Ogólny sprzęt medyczny

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Poz. 9 Szafa do podgrzewania płynów infuzyjnych.

- Czy w związku z tym, że brak jest na rynku szafy o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuści szafę do podgrzewani płynów infuzyjnych o pojemność komory górnej ok. 40 litrów, komory dolnej ok. 120 litrów?

Poz. 35 Wózek  do transportu chorego w pozycji leżącej

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez przesuwu wzdłużnego leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek który zamiast kosza ma profilowane miejsce na rzeczy pacjenta w osłonie podstawy?

- Czy w związku z tym że wózek jest przezierny dla promieni RTG na całej długości leża, Zamawiający dopuści wózek bez Tacy na kasetę RTG?

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia w myjniach dezynfekcyjnych?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym metalowe odboje pokryte są tworzywem sztucznym?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej z hydrauliczną regulacją wysokości oraz z pozycją Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomaganą sprężyną gazową?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej o całkowitej długości wózka 2050 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Poz. 36 Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o maksymalnej wysokości leża 883 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez przesuwu wzdłużnego leża?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek który zamiast kosza ma profilowane miejsce na rzeczy pacjenta w osłonie podstawy?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym metalowe odboje pokryte są tworzywem sztucznym?

- Czy w związku z tym że wózek jest przezierny dla promieni RTG na całej długości leża, Zamawiający dopuści wózek bez Tacy na kasetę RTG?

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości mycia w myjniach dezynfekcyjnych?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości blatu (leża) 813 mm i całkowitej szerokości z poręczami 883 mm?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listwy bocznej do mocowanie wyposażenia?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR
wyposażony w dwuosiowe krążki odbojowe?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR
wyposażony w szczyty wykonane ze stali malowanej proszkowo?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR
z leżem trzysegmentowym (segment oparcia pleców, segment uda i segment podudzia)?

- Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR
z hydrauliczną regulacją wysokości oraz z pozycją Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomaganą sprężyną gazową?

Poz. 13 – Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.

- Czy Zamawiający dopuści koce grzewcze o różnych rozmiarach dedykowane dla jednego pacjenta?

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane elektrycznie AC230V/50-60Hz, 10A?

Pakiet nr 6 Aparaty EKG i monitory funkcji życiowych

kardiomonitor dla SOR pkt 17:

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy  kardiomonitor  w którym z chwilą uszkodzenia lub odłączenia  następuje włączenie alarmów do czasu likwidacji przyczyny? Metoda automatycznej zmiany monitorowanego odprowadzenia jest niezgodna z logiką monitorowania pacjenta. Przecież chodzi o to aby w sytuacjach krytycznych zagrażających życiu pacjenta ostrzec personel medyczny o ew. zagrożeniu / w tym przypadku odłączenie lub uszkodzenie/ a nie przejść do „porządku dziennego” jak by nigdy nic się nie wydarzyło.

kardiomonitor dla SOR pkt. 36

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym pomiar pulsu dla saturacji wynosi 30-240 ud/min?

kardiomonitor dla SOR pkt. 54 oraz pkt. 63

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym intuicyjnie prosta obsługa odbywa się przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz przycisków zewnętrznych. Stosowanie ekranu dotykowego jest narażone na działanie ostrych środków chemicznych używanych przez personel medyczny, co po kilku miesiącach użytkowania zmniejsza zdecydowanie przejrzystość ekranu?

kardiomonitor dla SOR pkt. 68, Ew.pkt.69

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem następujących parametrów  IP / ART / AO / RA / FA / PA/ CVP/ ICP?

kardiomonitor dla SOR pkt. 79

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym istnieje możliwość rozbudowy o opcję inwazyjnego pomiaru rzutu serca przy użyciu cewników SWENA GANZA?

kardiomonitor dla SOR pkt. 50

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor 12 cali z  możliwością dołączenia monitora kopiującego kolorowego TFT dowolnej wielkości np. 17 cali?

kardiomonitor dla SOR pkt. 29

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym zakres ciśnienia skurczowego  jest w zakresie 30-254 mmHg?

Wyjaśniamy:

Pakiet nr 1 pozycja 1: 30-35 ( 15 szt.)

Ad.1

TAK.

Ad.2

TAK.

Ad.3

TAK.

Ad.4

TAK.

Pakiet nr 1 pozycja 1:36 ( 2 szt.)

Ad.5

TAK.

Ad.6

TAK

Ad.7

Może być bez listew bocznych do mocowania wyposażenia , ale z haczykami do zawieszania woreczków.

Ad.8

Dopuszczamy :  minimalna szerokość blatu to 810 mm; szerokość z poręczą 860 mm.

Ad.9

TAK.

Ad.10

TAK.

Pakiet nr 1 pozycja  48:57 ( 29 szt.)

Ad.11

TAK.

Ad.12

TAK.

Ad.13

NIE.

Pakiet nr 1 Ogólny sprzęt medyczny

Ad.1

NIE

Poz. 9 Szafa do podgrzewania płynów infuzyjnych.

Ad.1

TAK.

Poz. 35 Wózek  do transportu chorego w pozycji leżącej

Ad.1

TAK.

Ad.2

TAK.

Ad.3

TAK.

Ad.4

TAK.

Ad.5

TAK.

Ad.6

TAK.

Ad.7

TAK.

Poz. 36 Wózek do transportu chorego w pozycji leżącej dla SOR

Ad.1

TAK.

Ad.2

TAK.

Ad.3

TAK.

Ad.4

TAK.

Ad.5

TAK.

Ad.6

TAK.

Ad.7

Dopuszczamy: minimalna szerokość blatu 810 mm; szerokość wózka z poręczami 883 mm.

Ad.8

TAK.

Ad.9

NIE.

Ad.10

NIE.

Ad.11.

TAK.

Ad.12

TAK.

Poz. 13 – Urządzenie do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.

Ad.1

NIE.

Ad.2

NIE.

Pakiet nr 6 Aparaty EKG i monitory funkcji życiowych

kardiomonitor dla SOR pkt 17:

Ad.1

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 36

Ad.2

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 54 oraz pkt. 63

Ad.3

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 68, Ew.pkt.69

Ad.4

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 79

Ad.5

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 50

Ad.6

TAK.

kardiomonitor dla SOR pkt. 29

Ad.7

TAK.

Nr sprawy 2/2009/AM

Załącznik nr 3 do SIWZ

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA SOR

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 69

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna                     MODYFIKACJA

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla dorosłych |  |  |
| 2 | Wielkość pow. grzewnej (koca, kołdry) do 200cm |  | [podać] |
| 3 | Wielorazowego użytku – powierzchnia grzewcza zmywalna, łatwa do dezynfekcji |  |  |
| 4 | Zasilany elektrycznie AC 230V, 50/60Hz, 4-8A |  |  |
| 6 | Długość przewodu grzewczego min 1,5m |  | [podać] |
| 7 | Min. 4 zakresy temperatur: 43OC, 38OC, 32OC (Funkcja BOOT) |  | [podać] |
| 8 | Min. wymagany przepływ (wydajność urządzenia) 1200 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta |  | [podać] |
| 9 | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia lub taki, który automatycznie informuje użytkownika za pomocą diody na panelu centralnym w przypadku gdy zachodzi konieczność przeglądu urządzenia. |  |  |
| 10 | Aparat w zestawie z wózkiem na kółkach (lub stojakiem jezdnym ) blokadą, koszykiem na kołdry |  |  |
| 11 | Czujnik temperatury sterujący pracą grzałki umieszczony w taki sposób, żeby ustawiona temperatura była rzeczywistą temperaturą powietrza w kocyku (kołdrze) grzewczej |  |  |
| 12 | Gwarancja min 24 mies |  | podać |
| 13 | Pisemna deklaracja wykonawcy wymiany sprzętu na nowy w przypadku zaistnienia trzech napraw gwarancyjnych zastrzeżeniem, że w razie konieczności wymiany urządzenia na nowe – okres gwarancji liczony na nowo od dnia dostarczenia aparatu do użytkownika |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

Firmówka 2/n